Lampa zabiegowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Lampa zabiegowa | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Żarówki typu LED | TAK |  |
|  | napięcie wejściowe: 220-230V, | TAK |  |
|  | natężenie: 50-60Hz, | TAK |  |
|  | napięcie wyjściowe: 12V, | TAK |  |
|  | łączna moc diod: 3 x 10W, | TAK |  |
|  | średni czas żywotności diod: 50000h, | TAK |  |
|  | elastyczne ramię typu „gęsia szyja" | TAK |  |
|  | natężenie światła: 135 000 lux - przy 30 cm, 42 000 lux - przy 50 cm, 12 000 lux - przy 100 cm, | TAK |  |
|  | temperatura barwowa: 4750 K, | TAK |  |
|  | wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, | TAK |  |
|  | długość kabla zasilającego: 4 m, | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.