EKG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | EKG | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu | TAK |  |
|  | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia | TAK |  |
|  | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |
|  | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG | TAK |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej 4,3” z pojemnościowym ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000 | TAK |  |
|  | Wykonanie min. 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |
|  | Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody | TAK |  |
|  | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku | TAK |  |
|  | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu | TAK |  |
|  | Funkcje oszczędności energii akumulatora | TAK |  |
|  | Waga: < 0,6 kg | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych: deklaracja zgodności, znaczenie znakiem zgodności CE - na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.