Holter EKG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Holter EKG | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie Fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizujące kompatybilne z Microsoft min. Windows 7 (64 bity). | TAK |  |
|  | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji i walidacji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów. | TAK |  |
|  | Analiza w trybie retroperspektywnym i prospektywnym. | TAK |  |
|  | Możliwość edycji klasyfikacji pojedynczych pobudzeń oraz wzorców. | TAK |  |
|  | Prezentacja histogramów pobudzeni w każdej kategorii. | TAK |  |
|  | Możliwość reanalizy wzorca ze zwiększoną dokładnością. | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji pobudzeni z wzorca w trybie stronnicowym. | TAK |  |
|  | Możliwość pełnej re-analizy badania wg nowych kryteriów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kanałów do analizy od 1 do 12. | TAK |  |
|  | Analiza dobowa częstości rytmu serca HR. | TAK |  |
|  | Analizy odcinka ST, obniżenie/uniesienie dla wszystkich rejestrowanych kanałów EKG- do 12 kanałów. | TAK |  |
|  | Klasyfikacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego dodania epizodu arytmii z określeniem rodzaju oraz czasu trwania. | TAK |  |
|  | Przeglądanie pełnego zapisu EKG ze wszystkich odprowadzen 3 lub 12. | TAK |  |
|  | Przeglądanie EKG, wzorców, tabeli arytmii i trendów. | TAK |  |
|  | Znakowanie kolorem poszczególnych typów pobudzeń. | TAK |  |
|  | Obsługa rejestratorów: -uniwersalnego 3lub 12 kanałowego, zapis 12 kanałowy z 10 elektrod lub zapis 3 kanałowy z 5 elektrod -3 kanałowego z 7 elektrod lub 5 elektrod. -3 kanałowego do przedłużonej 7 dniowej rejestracji dla 3 kanałów i 10 dniowej z 1 kanału. | TAK |  |
|  | Wykrywanie zaburzeń R na T. | TAK |  |
|  | Moduł analizy do automatycznego wykrywania migotania przedsionków, możliwość edycji epizodów migotania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu analizującego o analizy: SAECG, VCG, TWA. | TAK |  |
|  | Detekcja i analiza skuteczności przy rozruszników pracy serca. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju stymulacji. | TAK |  |
|  | Lista epizodów błędów pracy stymulatora. | TAK |  |
|  | Natychmiastowy dostęp do zaznaczonych przez pacjenta fragmentów EKG na podstawie znaczników zdarzeń oraz możliwości ich edycji. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wstawiania pobudzen z opisem ich morfologii oraz usuwania pobudzeni nieprawidłowo wykrytych. | TAK |  |
|  | Edycja zawartości raportu. | TAK |  |
|  | Edycja fragmentów zapisu EKG (wstęg), które mają znaleźć się w raporcie. | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i podglądania raportu końcowego na ekranie przed wydrukiem. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów raportu. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnego panelu zakładek menu. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych na dyskach zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka QT. | TAK |  |
|  | Analiza zmienności rytmu serca (HRV) czasowa i częstotliwościowa. | TAK |  |
|  | Analiza HRT ( Heart Rate Turbulence). | TAK |  |
|  | Analiza bezdechu sennego. | TAK |  |
|  | Możliwość przygotowania dowolnego szablonu opisu badania, edytor zadań diagnostycznych, możliwość zapisania wielu szablonów opisu badania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu analizy o późne potencjały. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instalacja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na dystrybucję i serwis proponowanego systemu i rejestratorów. | TAK |  |
|  | Komunikacja z rejestratorami z możliwością zapisania danych badanego pacjenta przed rozpoczęciem badania holterowskiego – pełna identyfikacja badań. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu analizującego o pracę sieciową lokalną lub Internet. Zintegrowanie oprogramowanie klient-serwer, umożliwia wielostanowiskową jednoczesną zdalną pracę użytkownikom systemu (lekarze, technicy, pielęgniarki) z rożnymi stopniami uprawnień do przekazywania, analizowania, przesyłania danych pacjenta, zapisów EKG oraz tworzenia i wydruku raportów końcowych. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.