Holter ciśnieniowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Holter ciśnieniowy | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie Fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Pomiar oscylometryczną metodą z postępującą deflacją | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia: - skurczowego min.: 40÷260 mmHg, - rozkurczowego min.: 20÷210 mmHg, Dopuszczony jest aparat z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego w zakresie 60÷260 mmHg, rozkurczowego w zakresie 30÷200 mmHg | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie min.: 280 mmHg | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wyników pomiaru | TAK |  |
|  | Tętno: zakres pomiaru min.: 40÷180 uderzeń/minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia min.: ± 3 mmHg | TAK |  |
|  | Mankiet pomiarowy dla dorosłych o rozmiarze: 25÷35 cm (± 1 cm) | TAK |  |
|  | Min. 5 okresów pomiarowych: dzień, noc i 3 specjalne | TAK |  |
|  | Interwały pomiarowe min.: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut | TAK |  |
|  | Czujnik ruchów pacjenta pozwalający na rejestrację jego aktywności | TAK |  |
|  | Klawisz zdarzeń przez pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja alarmów po przekroczeniu zadanego ciśnienia | TAK |  |
|  | Pamięć flash do min. 250 badań | TAK |  |
|  | Ustawianie parametrów i transfer danych poprzez kabel USB | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 280g (wraz z bateriami) | TAK |  |
|  | Zasilanie: baterie typu AA, zapewniające pracę do min. 72 godzin | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizujące | TAK |  |
|  | Prezentacja danych w formie trendów, tabel, wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Funkcja konfiguracji rejestratora przed startem badania | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia wyświetlania wyników pomiaru na wyświetlaczu rejestratora | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisku pacjenta na rejestratorze | TAK |  |
|  | Możliwośćokreślenia maksymalnego ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Możliwość określenia granic alarmowych niezależnie dla okresu snu i aktywności | TAK |  |
|  | Możliwośćeliminacji błędnych pomiarów | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza oparta na standardach AHA/JNC7, ESH lub zdefiniowanych przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Analiza syndromu białego fartucha poprzez porównanie pierwszej godziny pomiarów w odniesieniu do wszystkich pomiarów w celu wyeliminowania ukrytego nadciśnienia | TAK |  |
|  | Analiza uwzględniająca: - zmienność ciśnienia - indeks gładkości - indeks miażdżycowy - poranny wzrost ciśnienia | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników pomiaru aktywności ruchowej pacjenta | TAK |  |
|  | Interpretacja podsumowująca, analiza DIP, histogramy, wykresy kołowe, średnie godzinowe, korelacje | TAK |  |
|  | Możliwość edycji raportu oraz możliwośćwyboru sekcji raportu do wydruku | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.