Holter ciśnieniowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Holter ciśnieniowy | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | kolorowy ekran TFT 2,4”, 320×240 pikseli | TAK |  |
|  | wskaźnik stanu baterii | TAK |  |
|  | energooszczędność – nawet 350 pomiarów w trybie holtera na 2 bateriach AA | TAK |  |
|  | ustawialne alarmy wartości ciśnienia i tętna | TAK |  |
|  | pamięć do 300 pomiarów w trybie manualnym oraz ponad 350 w trybie holtera | TAK |  |
|  | szybki transfer danych przez port USB | TAK |  |
|  | Sposób pomiaru ciśnienia: metoda oscylometryczna | TAK |  |
|  | Tryby pracy: manualny/holter automatyczny/na żądanie w trybie holtera | TAK |  |
|  | Jednostki pomiaru: mmHg/KPa | TAK |  |
|  | Mierzone parametry: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, amplituda ciśnienia, tętno | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: | TAK |  |
|  | dorośli: 10 – 270 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min | TAK |  |
|  | dzieci:10 – 200 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min | TAK |  |
|  | niemowlęta: 10 – 135 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: 1 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: 2% lub 3 ud/min | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: USB2.0 (wirtualny port COM) | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo: monitorowanie ciśnienia w mankiecie i czasu pomiaru przez niezależny procesor odpowiedzialny za bezpieczeństwo; monitorowanie funkcjonowania głównego procesora. | TAK |  |
|  | etui oraz pasek | TAK |  |
|  | mankiet 25-35cm ADULT oraz wężyk | TAK |  |
|  | kabel usb | TAK |  |
|  | CD z oprogramowaniem | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.