DEFIBRYLATOR AED SZTUK 8.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | DEFIBRYLATOR | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator zewnętrzny, półautomatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Wbudowany system doradcy resuscytacji krążeniowo oddechowej, monitorujący siłę i częstotliwość ucisków klatki piersiowej pacjenta i podający 5 typów komunikatów zwrotnych, w zależności od potrzeby: „ Uciskaj mocniej” „ Uciskaj słabiej” „ Uciskaj szybciej” „Uciskaj wolnej” „Dobre uciski” | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta na defibrylator min.24 miesiące. Dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Polecenia głosowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
|  | - Baterie zintegrowane z elektrodami | TAK |  |
|  | - Okres żywotności baterii min. 4 lata | TAK |  |
|  | - Okres żywotności elektrod min. 4 lata | TAK |  |
|  | Elektrody samoprzylepne do defibrylacji z informacją graficzną, w którym miejscu mają zostać umieszczone na ciele poszkodowanego | TAK |  |
|  | Wyposażenie w wskaźniki wizualne wspierające komendy głosowe, podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej | TAK |  |
|  | - Certyfikat CE oraz FDA | TAK |  |
|  | Liczba możliwych wyładowań > 60 | TAK |  |
|  | Algorytm postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja na zapewnienie urządzenia zastępczego na czas serwisu | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa IP min. 56 | TAK |  |
|  | Metronom | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 1,5 kg | TAK |  |
|  | Torba transportowa w zestawie. Obsługa AED bez konieczności wyjmowania z torby. Torba z kieszenią na set ratunkowy | TAK |  |
|  | Zakres energii 150-200J | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami | TAK |  |
|  | Zestaw ratunkowy w torbie ( nożyczki, maska CPR, golarka, folia życia, gaza, rękawiczki nitrylowej – 2 pary) | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza EKG | TAK |  |
|  | Program producenta na bezpłatne baterie i elektrody w przypadku użycia, po każdej akcji ratowniczej z wykorzystaniem defibrylatora AED | TAK |  |
|  | Program producenta na bezpłatne AED dla osoby uratowanej | TAK |  |
|  | Szafka metalowa, z okienkiem inspekcyjnym, z oznakowaniem AED, kluczykiem za szybką i alarmem dźwiękowym | TAK |  |
|  | Tablica, z oznaczeniem AED | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.