ZESTAW ENDOSKOPOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | ZESTAW ENDOSKOPOWY | Wymagania | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2019r. | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |  |
|  | Gwarancja pełna min. 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi ponosi Wykonawca | Tak |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min.10 lat | Tak |  |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji max 24 h od chwili zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
|  | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych aparat zastępczy o podobnych parametrach | Tak |  |  |
|  | VIDEOPROCESOR OBRAZU HD wraz ze źródłem światła 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | Tak |  |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek typu NBI lub I-SCAN | Tak |  |  |
|  | Wyjścia sygnału typu, min.: - 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) - 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) - 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD - 1x Video standard BNC - 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min. jeden port umieszczony na panelu przednim) - 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak |  |  |
|  | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C | Tak |  |  |
|  | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne | Tak |  |  |
|  | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | Tak |  |  |
|  | Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x | Tak |  |  |
|  | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | Tak |  |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |  |
|  | Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski | Tak |  |  |
|  | Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB | Tak |  |  |
|  | Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak |  |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak |  |  |
|  | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W | Tak |  |  |
|  | Temperatura barwy światła min 6000 K | Tak |  |  |
|  | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin | Tak |  |  |
|  | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach | Tak |  |  |
|  | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |  |
|  | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak |  |  |
|  | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanymi endoskopami EG-2990K, EC-3890Fk2p | Tak |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Przekątna min 24 cali z matrycą LED lub LCD | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia min. 178 stopni | Tak |  |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | Tak |  |  |
|  | Jasność min 250 cd/m2 | Tak |  |  |
|  | Kontrast min 1000:1 | Tak |  |  |
|  | Matryca w standardzie min 10,7 mln kolorów | Tak |  |  |
|  | Mocowanie do wózka: standard Vesa | Tak |  |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY MEDYCZNY 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |  |
|  | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | Tak |  |  |
|  | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |  |
|  | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |  |
|  | Waga wózka max 70 Kg | Tak |  |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |  |
|  | Wysuwana szuflada na akcesoria endoskopowe | Tak |  |  |
|  | POMPA PŁUCZACA 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) | Tak |  |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |  |
|  | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny) | Tak |  |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | Tak |  |  |
|  | Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy | Tak |  |  |
|  | Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min | Tak |  |  |
|  | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy | Tak |  |  |
|  | Poziom hałasu max. 50,0 dB | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Waga max: 4,5 kg | Tak |  |  |
|  | VIDEOGASTROSKOP 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym EPK-100p | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 2,8mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: 1050 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia: 140o | Tak |  |  |
|  | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej: - góra: 210° - prawo: 120° - dół: 120° - lewo: 120° | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości: 4-100 mm | Tak |  |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu | Tak |  |  |
|  | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
|  | VIDEOKOLONOSKOP 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym EPK-100p | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 4,2mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 13,2mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: min 1500 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia - min 140o | Tak |  |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra - 180° b) dół - 180° c) prawo - 160° d) lewo - 160° | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu | Tak |  |  |
|  | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
|  | SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304 lub równoważnej. Drzwi przeszklone. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg | Tak |  |  |
|  | Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 (lub równoważną) oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie min. 8 endoskopów po 4 w każdej komorze. | Tak |  |  |
|  | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. | Tak |  |  |
|  | Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej obiektu. | Tak |  |  |
|  | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. | Tak |  |  |
|  | Możliwość samodzielnego programowania progów alarmowych. | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja każdego z Użytkowników zabezpieczona indywidualnym kodem PIN oraz identyfikacja endoskopów np.: za pomocą numerów seryjnych. | Tak |  |  |
|  | Pomiar czasu rzeczywisty z podtrzymaniem bateryjnym. | Tak |  |  |
|  | Kontrolne punkty pomiarowe parametrów roboczych szafy umieszczone ergonomicznie na zewnętrznych płaszczyznach szafy, bez konieczności jej przesuwania w przypadku wykonywania testów kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Wymiary szafy: max 1400 x 540x 2200 mm | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. | Tak |  |  |
|  | Dwustopniowe filtry typu „HEPA” o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów. | Tak |  |  |
|  | Podtrzymywanie czystości mikrobiologicznej przez min. 7 dni | Tak |  |  |
|  | Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu. | Tak |  |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, interfejsem użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Drzwi szafy przeszklone z automatyczną blokadą po zamknięciu skrzydła. | Tak |  |  |
|  | Możliwość integracji z komputerowym systemem dokumentacji badań dająca możliwość rejestrowania drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia, przechowywania. | Tak |  |  |
|  | Instalacja po przygotowaniu przyłączy mediów (prąd, sieć IT, powietrze medyczne.) przez Szpital według wytycznych Wykonawcy | Tak |  |  |
|  | Integracja z systemem archiwizacji obrazów Zamawiającego | Tak |  |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.