# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Wózek do transportu chorych

| L.p. | - Wóżek do transportu chorych | - Wymagania | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi max 800 mm | Tak |  |
|  | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie min od 0° do 65° | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | Tak |  |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej po obu stronach wózka służące do przetaczania | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 580 do 900 mm | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignia do regulacji umieszczona od strony nóg pacjenta | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga min 20° | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji anty- Trendelenburga min 12° | Tak |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta | Tak |  |
|  | Nośność maksymalna wózka min. 200 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie wózka: | Tak |  |
|  | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka | Tak |  |
|  | Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości oraz 4 tworzywowe haczyki | Tak |  |
|  | Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 5 cm, wodoszczelny, | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.