Diatermia sztuk 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Diatermia | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe klasa I CF. | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |
|  | Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej (biernej) | TAK |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min.1 szt. - bipolarne – min. 1 szt. - elektrody neutralnej – min.1 szt. Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów), Możliwość podłączenia bezpośredniego podłączenia narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowym oraz dwupinowym o rozstawie 22mm lub 28mm (bez dodatkowych adapterów) | TAK |  |
|  | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |
|  | Cięcie monopolarne z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 300W. | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzajów cięcia monopolarnego. | TAK |  |
|  | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego o mocy max. 60 W | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia. | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 200W. | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) min 100W. | TAK |  |
|  | Minimum 4 efekty koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej. | TAK |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 120W. | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych dla każdego trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego startu koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel 5m -1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek do aparatu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 4m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona o równych powierzchniach czynnych 85 – 90 cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni płytki - 50 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrody 4mm, wąski, 2 przyciski, kabel 4m, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda szpatuła owalna – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny, dł. 4m, złącze proste, – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szczypce bipolarne kątowe 1 mm, dł. 165 mm – 1 szt. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.