# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Fotel ginekologiczny (wersja sterowana elektrycznie)

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - Wymagania | - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny przeznaczony do podtrzymywania pacjenta w trakcie przeprowadzania badania i zabiegów ginekologicznych | Tak |  |
|  | Fotel wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące | Tak |  |
|  | Konstrukcja kolumnowa oraz podstawa obudowane osłonami z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Siedzisko, oparcie pleców, zagłówek – tapicerowane łatwym do czyszczenia materiałem zmywalnym, dostępnym w różnych kolorach | Tak |  |
|  | Za segmentem oparcia pleców umieszczony wieszak na rolkę prześcieradła jednorazowego | Tak |  |
|  | Fotel z elektryczną regulacją wysokości, oparcia pleców oraz siedziska | Tak |  |
|  | Regulacje elektryczne wykonywane za pomocą sterownika przewodowego nożnego lub z przycisków wbudowanych w podstawę fotela | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w parę podkolanników, wysuwaną nierdzewną miskę pod segmentem siedziska, listwy akcesoryjne, uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego | Tak |  |
|  | Długość całkowita 1350 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość leża 900 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska 600 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość oparcia pleców 600 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość siedziska w pozycji poziomej 650 (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość siedziska w pozycji poziomej 950 (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców od 0 do 75o (+/- 5o) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji segmentu siedziska od 0 do 35o (+/- 5o) | Tak |  |
|  | Przechył wzdłużny jednostronny min. 60 | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym min. I | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.