STÓŁ OPERACYJNY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | STÓŁ OPERACYJNY | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( ± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( ± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu: 800 do 1050 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 400 do 850 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 400 do 550 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 150 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 200 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 ( ±50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
|  | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka |  |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | TAK |  |
|  | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
|  | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | TAK |  |
|  | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - podpórka ręki z korpusem mocującym - miska ginekologiczna wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.